## MEDIDAS_ADC
TOTAL DE MEDIDAS REALIZADAS CANALES A0, A10, A11 CON DISTINTAS REFERENCIAS
|  |  | REFERENCIAS INTERNAS (2,5;2,0; 1,5) | REFERENCIA VCC=3,3V
Medida Multímetro A0 (V) | Referencia Int (V) | Canal | Medida ADC (resultado conversión) | Medida ADC (resultado conversión)
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 2.5 | A0 | 3573 | 2688
| 2.5 | A11 (Batt) | 2719 | 2046
| 2.5 | A10 (Temp) | 1261 | 951
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 2 | A0 | 4095 | 2688
| 2 | A11 (Batt) | 3429 | 2046
| 2 | A10 (Temp) | 1588 | 947
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 1.5 | A0 | 4095 | 2688
| 1.5 | A11 (Batt) | 4095 | 2044
| 1.5 | A10 (Temp) | 2112 | 952
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 2.5 | A0 | 2806 | 2107
| 2.5 | A11 (Batt) | 2719 | 2045
| 2.5 | A10 (Temp) | 1261 | 952
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 2 | A0 | 3544 | 2113
| 2 | A11 (Batt) | 3428 | 2044
| 2 | A10 (Temp) | 1597 | 953
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 1.5 | A0 | 4095 | 2121
| 1.5 | A11 (Batt) | 4095 | 2044
| 1.5 | A10 (Temp) | 2103 | 945
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 2.5 | A0 | 1422 | 1067
| 2.5 | A11 (Batt) | 2721 | 2049
| 2.5 | A10 (Temp) | 1265 | 949
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 2 | A0 | 1799 | 1073
| 2 | A11 (Batt) | 3435 | 2043
| 2 | A10 (Temp) | 1593 | 952
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 1.5 | A0 | 2377 | 1076
| 1.5 | A11 (Batt) | 4095 | 2046
| 1.5 | A10 (Temp) | 2108 | 947
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 2.5 | A0 | 475 | 355
| 2.5 | A11 (Batt) | 2718 | 2043
| 2.5 | A10 (Temp) | 1260 | 947
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 2 | A0 | 595 | 357
| 2 | A11 (Batt) | 3433 | 2044
| 2 | A10 (Temp) | 1586 | 946
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 1.5 | A0 | 792 | 356
| 1.5 | A11 (Batt) | 4095 | 2046
| 1.5 | A10 (Temp) | 2107 | 949

## MEDIDAS_ADC _A0_ERROR (EC12a)
CÁLCULOS RESPUESTA A LA CUESTIÓN EC12a
Suponemos Vcc
|  |  | REFERENCIAS INTERNAS(2,5;2,0 y 1,5) | REFERENCIA VCC=3,3V | 4095 | 3.3
Medida Multímetro A0 (V) | Referencia Int (V) | Canal | Medida ADC (resultado conversión) | Medida ADC (resultado conversión) | N ideal Int | N ideal Vcc | Error ( LSB) Ref. Internas | Error( mV) Ref. Internas | Error (LSB) Ref. Vcc | Error (mV) Ref. Vcc
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 2.5 | A0 | 3573 | 2688 | 3563.3052 | 2699.4736 | 9.6948 | 5.9187 | 11.4736 | 9.2462
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 2 | A0 | 4095 | 2688 | 4454.1315 | 2699.4736 | 359.1315 | 175.4 | 11.4736 | 9.2462
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
2.1754 | 1.5 | A0 | 4095 | 2688 | 5938.842 | 2699.4736 | 1843.842 | 675.4 | 11.4736 | 9.2462
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 2.5 | A0 | 2806 | 2107 | 2799.9972 | 2121.21 | 6.0028 | 3.6647 | 14.21 | 11.4513
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 2 | A0 | 3544 | 2113 | 3499.9965 | 2121.21 | 44.0035 | 21.4913 | 8.21 | 6.6161
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
1.7094 | 1.5 | A0 | 4095 | 2121 | 4666.662 | 2121.21 | 571.662 | 209.4 | 0.21 | 0.16923
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 2.5 | A0 | 1422 | 1067 | 1416.7062 | 1073.2623 | 5.2938 | 3.2319 | 6.2623 | 5.0465
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 2 | A0 | 1799 | 1073 | 1770.8827 | 1073.2623 | 28.1173 | 13.7325 | 0.26227 | 0.21136
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
0.8649 | 1.5 | A0 | 2377 | 1076 | 2361.177 | 1073.2623 | 15.823 | 5.796 | 2.7377 | 2.2062
|  |  | 2,5V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 2.5 | A0 | 475 | 355 | 470.7612 | 356.6373 | 4.2388 | 2.5878 | 1.6373 | 1.3194
|  |  | 2,0V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 2 | A0 | 595 | 357 | 588.4515 | 356.6373 | 6.5485 | 3.1983 | 0.36273 | 0.29231
|  |  | 1,5V (Int Ref) | Vcc
0.2874 | 1.5 | A0 | 792 | 356 | 784.602 | 356.6373 | 7.398 | 2.7099 | 0.63727 | 0.51355
Pregunta 1:
El error más elevado se encuentra en el par Vin = 2,1754V con Referencia interna de 1,5V, alcanzando un error de 1843,84 LSB (675,4mV).
Al ser la tensión de entrada mayor que la tensión de referencia, el convertidor alcanza su valor máximo digital y no puede representar el exceso de voltaje.
Pregunta 2:
No es posible, esto se debe a que el resultado sería constante ya que al variar (aumentar o disminuir) la referencia también lo hará el valor de salida del divisor haciendo que el sistema no detecte la caída de tensión de la batería.
Note on F5: Eva González Parada: En esta columna se muestran para las referencias 2,5; 2,0 y 1.5 el valor que devuelve el ADC para la tensión de entrada introducida en el canal A0
Note on G5: Eva González Parada: En esta columna se muestra para la referencia Vcc el valor que devuelve el ADC para la tensión de entrada introducida en el canal A0

## MEDIDAS_ADC_A0_CALIBRAR(EC12b1)
CÁLCULOS RESPUESTA A EC12b1
[6 empty] | Medidas tras la calibración | 4095 | Errores con medidas calibradas
|  | Medida Multímetro A0 (V) | Referencia Int (V) | Canal | Medida ADC (resultado conversión) | Medida ADC calibradas | Nideal | Error ( LSB) Referencias Internas | Error (mV) Referencias Internas
Parámetro de calibración | valor |  |  |  | 2,5V (Int Ref) | 2,5V (Int Ref)
CAL_ADC_OFFSET | 0 | 2.1754 | 2.5 | A0 | 3573 | 3560.8963 | 3563.3052 | 2.4089 | 1.4707
CAL_ADC_GAIN_FACTOR | 32769 |  |  |  | 2,0V (Int Ref) | 2,0V (Int Ref)
|  | 2.1754 | 2 | A0 | 4095 | 4044.7607 | 4454.1315 | 409.3708 | 199.9369
CAL_ADC25REF_FACTOR | 32656 |  |  |  | 1,5V (Int Ref) | 1,5V (Int Ref)
CAL_ADC20REF_FACTOR | 32365 | 2.1754 | 1.5 | A0 | 4095 | 4062.6319 | 5938.842 | 1876.2101 | 687.2564
CAL_ADC15REF_FACTOR | 32508 |  |  |  | 2,5V (Int Ref) | 2,5V (Int Ref)
|  | 1.7094 | 2.5 | A0 | 2806 | 2796.4945 | 2799.9972 | 3.5027 | 2.1384
CAL_ADC25REF_T30 | 1262 |  |  |  | 2,0V (Int Ref) | 2,0V (Int Ref)
CAL_ADC20REF_T30 | 1588 | 1.7094 | 2 | A0 | 3544 | 3500.5206 | 3499.9965 | 0.52414 | 0.25599
CAL_ADC15REF_T30 | 2107 |  |  |  | 1,5V (Int Ref) | 1,5V (Int Ref)
|  | 1.7094 | 1.5 | A0 | 4095 | 4062.6319 | 4666.662 | 604.0301 | 221.2564
CAL_ADC25REF_T85 | 1485 |  |  |  | 2,5V (Int Ref) | 2,5V (Int Ref)
CAL_ADC20REF_T85 | 1872 | 0.8649 | 2.5 | A0 | 1422 | 1417.1829 | 1416.7062 | 0.4767 | 0.29102
CAL_ADC15REF_T85 | 2482 |  |  |  | 2,0V (Int Ref) | 2,0V (Int Ref)
|  | 0.8649 | 2 | A0 | 1799 | 1776.9291 | 1770.8827 | 6.0463 | 2.953
[5 empty] | 1,5V (Int Ref) | 1,5V (Int Ref)
|  | 0.8649 | 1.5 | A0 | 2377 | 2358.2115 | 2361.177 | 2.9655 | 1.0863
[5 empty] | 2,5V (Int Ref) | 2,5V (Int Ref)
|  | 0.2874 | 2.5 | A0 | 475 | 473.3909 | 470.7612 | 2.6297 | 1.6054
[5 empty] | 2,0V (Int Ref) | 2,0V (Int Ref)
|  | 0.2874 | 2 | A0 | 595 | 587.7003 | 588.4515 | 0.75122 | 0.3669
[5 empty] | 1,5V (Int Ref) | 1,5V (Int Ref)
|  | 0.2874 | 1.5 | A0 | 792 | 785.7398 | 784.602 | 1.1378 | 0.41678
Note on J5: Eva González Parada: En esta columna se debe incluir el resultado de realizar el proceso de calibración a los resultados de cionversión de la columna H con los valores de las constantes de calibración que aparecen en la columna C.

## MEDIDAS_ADC_A10_CALIBRAR(EC12b2
CÁLCULOS RESPUESTA A EC12b2
Medidas tras la calibración
|  | BLOQUES DE MEDIDAS | Referencia Int (V) | Canal | Medida ADC (resultado conversión) | Tcalib | Mean | Medida ADC ºC
Parámetro de calibración | valor |  |  |  | 2,5V (Int Ref) |  |  | 2,5V (Int Ref)
CAL_ADC_OFFSET | 0 | MEDIDA 1 | 2.5 | A10 (Temp) | 1261 | 29.7534 | 29.9383 | 29.9383
CAL_ADC_GAIN_FACTOR | 32769 | MEDIDA 2 | 2.5 | A10 (Temp) | 1261 | 29.7534 |  | 2,0V (Int Ref)
|  | MEDIDA 3 | 2.5 | A10 (Temp) | 1265 | 30.7399 |  | 30.581
CAL_ADC25REF_FACTOR | 32656 | MEDIDA 4 | 2.5 | A10 (Temp) | 1260 | 29.5067 |  | 1,5V (Int Ref)
CAL_ADC20REF_FACTOR | 32365 |  |  |  | 2,0V (Int Ref) |  |  | 30.0733
CAL_ADC15REF_FACTOR | 32508 | MEDIDA 1 | 2 | A10 (Temp) | 1588 | 30 | 30.581
|  | MEDIDA 2 | 2 | A10 (Temp) | 1597 | 31.743
CAL_ADC25REF_T30 | 1262 | MEDIDA 3 | 2 | A10 (Temp) | 1593 | 30.9683
CAL_ADC20REF_T30 | 1588 | MEDIDA 4 | 2 | A10 (Temp) | 1586 | 29.6127
CAL_ADC15REF_T30 | 2107 |  |  |  | 1,5V (Int Ref)
|  | MEDIDA 1 | 1.5 | A10 (Temp) | 2112 | 30.7333 | 30.0733
CAL_ADC25REF_T85 | 1485 | MEDIDA 2 | 1.5 | A10 (Temp) | 2103 | 29.4133
CAL_ADC20REF_T85 | 1872 | MEDIDA 3 | 1.5 | A10 (Temp) | 2108 | 30.1467
CAL_ADC15REF_T85 | 2482 | MEDIDA 4 | 1.5 | A10 (Temp) | 2107 | 30